产品的主要结构、性能、特点、技术参数的描述

PP通风排毒柜材质规范说明

| 序号 | 项 目 |  | 上柜的净空高度不低于1400mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 品牌/产地/型式/规格外形尺寸 |  |  |
| 1. | 规格 150排风柜 | 型式：标准型 规格：150排风排毒柜 W1500*D905*H2400mm 标准性 |  |
| 二 | 通风性能 |  |  |
| 1. | 排风量 | 计算排风量=移门宽度*移门开启高度*0.5m/s*3600秒 ※150排气柜排风量 移门开启高度为0.65M时 1475m3/h(立方米/小时) 移门开启高度为0.35M时 794m3/h(立方米/小时) 移门开启高度为0.1M时 227m3/h(立方米/小时) |  |
| 2. | 面风速 | 1.在移动门开启高度发生变化时,排风量相应变化的情况下,平均面风速保持0.5 m/s不变。 ※[注：平均面风速测量方式：在移动门工作开启高度0.65m时，于移动门开口截面，上下左右每隔0.3 m（以内）量测各自中心点，所测得的面风速，加总后除以所测点数所得之算数平均值]。 |  |
| 3. | 面风速匀度 | 1.排风柜在移门开启高度（标准型排风柜：0.65 m处）,平均面风速保持0.5 m/情况下,于移动门开口截面,上下左右每隔0.3 m(以内)量测各自中心点所测得的面风速,其最大值,最小值于算术平均值(平均面风速)的偏差小于15%。 |  |
| 4. | 排风柜阻力 | 1.排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和平均面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力（压损Static pressure loss）小于70Pa。 |  |
| 5. | 照度 | 150排风柜900LUX |  |
| 三 | 材料及性能（品牌/材质/产地） |  |  |
| 1. | 台面 | 1.台面:采用25mm厚上海榕德实芯抗化陶瓷板，耐酸，耐碱，耐高温、易清洁台面板。其外侧上缘采6～10mm圆弧R角倒圆收边处理。 |  |
| 2. | 柜体 | 1.采三段组合式柜体： a.上部柜体（排风柜）：采双层结构,10mmPP板经CNC裁切焊接。外壳与内衬间夹层，可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护； c.下部底柜：储存柜附高低调整脚， 2.上下柜体采用PP制组合式结构。 3.为便于排风柜日后移动或维护之需要，上柜为可拆解模块式，；另为保证质量及维修便利，每台相同型号、尺寸之排风柜其钣金、零部件、组件及所有锁合孔位具共通、兼容及互换性。 4.排风柜所有内衬板、导流板之裁切与预留孔位均以数控切割成形，平滑工整无毛疵边，所有同型号排风柜内衬板及导流板外形、尺寸及孔位之精确度可允许任意互换。 5.内衬板装设时采用可重复拆装之塑料扣件于外壳框架结合，所有其它可能暴露在柜内的配件为PP材质。 。 7.排风柜移动门正面开口四周外部结构均向内倾斜，可提升气流进入时平滑顺畅及减少涡流。 。 9.在移动门开口外部左右侧面板处，与正面有向内倾斜之斜面，使安装于上之各项设施均能面向操作者以方便操作。 10.下通风口（Air foil），下通风口（Air foil）高度距台面板1 inch(25.4mm),且有向内倾斜之斜面以确保污染控制能力及防止扰流。 11.风口（Air foil）两侧各设计有可供柜内仪器设备的电源插头通过之空间机构，便于将插头插至排风柜外的插座上，其上并配有PP（聚丙烯）材质模塑成型封口盖，以收安全与整洁之效。 12.导流板：排风柜内配置有导流板及其后的排气夹层，导流板安装位置与角度能使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例约50+10%，以确保不同比重气体均能有效排除。并具可调式排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适合不同实验需要。 13.排风柜内后方导流板的固定支撑座预留有试验架（Mounting Bar）支撑架安装孔座（扦孔）设计，可于需要时将试验架支撑圆管固定，不会因而破坏内部板材，并可以手动操作即可由柜内将其轻易拆下清理、检验及复原。 。 |  |
| 3. | 外壳 | 1.采用10mmPP板制作。 |  |
| 4. | 视窗拉门 | 1.视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点（拉门可上下左右双用功能）。调节门上方设有一片强化玻璃窗口，视野可完全清晰无阻碍。排风柜移动门在关闭时应设置限位防止移动门全关必须保持100-150mm的开启高度，并设有下通风口，优化通风性能。 2.移动门玻璃：采用6mm厚以上防爆钢化玻璃。 |  |
| 5. | 内质材料 | 1.内衬板装设时可重复拆装之塑料扣件与外壳或框架结合，内侧板可固定供水或供气考克。 |  |
| 6. | 排风柜内固定件 | 1.所有内衬板及导流板装配并固定，排风柜内衬板及导流板外形、尺寸及孔位之精确度可允许任意互换。 |  |
| 7. | 水电材料 a.电气设备 | a.电气设备： 1.开关部分：每台通风柜具有日光灯开关装设于上柜右侧正面。 2.插座部分：每台通风柜具220V上海飞雕万用接地型插座，装设于上柜两侧正面，且具有关合之防尘保护盖，插座背面并需配有绝缘保护盒。 日光灯及220V插座用小型断路器（NFB）16A 2P |  |
|  | b.保护装置 | b.保护装置： 每台排风柜于底柜内设有电气盒其中包括： 1.总电源用无熔丝开关小型断路器（附漏电保护）2P-32A一只。 插座、日光灯用无熔丝开关小型断路器2P-16A两只。 |  |
|  | c.照明装置 | c.照明装置： 所有排风柜均配置可由柜外予以维修的飞利浦双管日光灯及不锈钢灯罩，并于柜外配置日光灯开关。全罩式不锈钢灯座采用0.8mm厚#304不锈钢板机压成型制作（具散热孔设计），底部设有厚5mm之雾面钢化玻璃，除可隔离与柜内气体之结接触外，并具泄压口之功能， 120排风柜之灯罩内具220V、20W日光灯两支；150排风柜之灯罩内具220V、30W日光灯两支；180排风柜之灯罩内具220V、40W日光灯两支。 |  |
|  | d.化验杯槽 | d.化验杯槽： 采用上海台雄5mm厚PP（聚丙烯）黑色耐酸碱、抗蚀杯槽，杯槽安装于台面下方，接缝处则以Silicon防水填充处理。 |  |
| 8. | 其他及五金配件 a.铰链 | 其他及五金配件 a.铰链 采用塑料铰链， 铰链开启110o度。 |  |
|  | b.把手 | b.把手 采用模塑一体PP拉手 |  |
|  | c.导流板固定座 | c.导流板固定座： 采用模塑成型耐酸碱材质,导流板固定座组件，整组包括背板固定座，导流板固定旋钮及试验架安装杆孔座等部分，其性能符合以下要求： 1)排风柜内导流板籍由导流板固定座支撑固定于背板上，可由柜内在不需借助工具的情况下，仅以手动操作即可轻易将导流板卸下，以方便定期清理及检修。 2)组装时若使用金属螺丝件时，能予以隐藏隔离，可避免与柜内气体接触。 3)固定座具有良好值承重稳固性，每只固定座能荷重100Kgf以上，，以确保导流板及安装于其上的试验架之稳固，承 重。 4)背板固定座其上具有试验架（Mounting Bar）支架安装孔座（扦孔）设计，可将不锈钢圆管支架以锁固迫紧方式固定，以方便组合试验架. |  |
|  | d.钢索及滑轮组 | d.钢索及滑轮组： 负责平衡配重悬吊钢索滑动，转向及支撑之滑轮组（Pulley block）基座采用镀锌钢板冲压成型制作。 1)滑轮采用冷扎/ABS材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死。 2)滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外。 3)每条悬吊钢索与固定锁扣能承受最大为460kgf的拉伸测试而不断裂。 |  |
|  | e.配重 | e.配重： 每一标准型排风柜具有一单面上下操作之垂直升降移动门，并采用单一平衡配重系统（Counterbalance）. 平衡配重系统配置于排风柜柜体背板后。 |  |
|  | f.集气风罩 | f.集气风罩： 采耐酸碱5mm厚PP（聚丙烯）质锥形集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆型管径依排风柜尺寸1.2M约∮10”，1.5M、1.8M约∮12”，出口衔接管口高度约50mm，便于风管套管衔接. |  |
|  | g.插座 | g.插座： 1）220V接地型单相插座。 2）16A 220V一位多功能插座。 3）电缆路由系统控制. |  |
|  | h.高低调整脚 | h.高低调整脚： 螺杆采ф7.5mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫。调整脚每只通过1000kg（含）以上载重试验。 |  |
| 9 | 电机 | 1.1KW室内离心风机及配件 |  |
| 10 | 管道及附件 | 直径250mm厚度5mmPP管道25㎡。弯头10只，软接8个。吊筋20根。进排水管各20米，据现场情况增减。 |  |